Príloha č.3 k zmluve

(predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Zoznam subdodávateľov

| Por. číslo | Označenie subdodávateľa, IČO | Predmet subdodávky | Percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zákazky | Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu) | Dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |

Príloha č. 4  k zmluve

( predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Zoznam zodpovedných osôb

Zodpovedné osoby za veci technické, Dodávateľ

| Meno a priezvisko | mail | Tel. č. |
| --- | --- | --- |

Zoznam osôb, ktoré sa budú podieľať na poskytovaní služieb.

| Meno a priezvisko | mail | Pracovné úlohy | Tel. č. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Napr: konfigurácia, technická podpora, atď.. |  |

Zodpovedné osoby za veci technické, Objednávateľ

| Meno a priezvisko | mail | Tel. č. |
| --- | --- | --- |

Zodpovedné osoby za veci právne

|  | Meno a priezvisko | mail | Tel.č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávateľ |  |  |  |
| Objednávateľ |  |  |  |

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

| Meno a priezvisko | mail | Tel.č. |
| --- | --- | --- |

Zodpovedná osoba za kybernetickú bezpečnosť

| Meno a priezvisko | mail | Tel.č |
| --- | --- | --- |

Príloha A  k súťažným podkladom

Vyhlásenie uchádzača

Názov alebo obchodné meno uchádzača..............................................................................

Adresa alebo sídlo uchádzača...............................................................................................

Predmet zákazky :                ,,RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača čestne vyhlasujem:

●   že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

●   že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

●   že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.

●  Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

●  Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia.

●  Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

●  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V ......................                 dňa........................

.............................................................

podpis štatutárneho zástupcu /uchádzača

Príloha B k súťažným podkladom

Vyhlásenie skupiny uchádzačov

Názov alebo obchodné meno uchádzača..............................................................................

Adresa alebo sídlo uchádzača...............................................................................................

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača čestne vyhlasujem:

- rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch v rámci súťaže na predmet zákazky

,, RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

- vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

V ..............................................dňa....................................................

.........................................................................

podpis štatutárneho zástupcu  / uchádzača

Príloha C k súťažným podkladom

Čestné vyhlásenie týkajúce sa konfliktu záujmov

Predmet  zákazky:

„RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

......................................................................................

Vestník VVO......................................................................................................................

Názov uchádzača:.      ......................................................................................

Zastúpený:......................................................................................................................

čestne vyhlasujem, že

V súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení §23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

- budem neodkladne informovať verejného obstarávateľa o každej situácií , ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek, v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie

V ........................................, dňa.....................................

........................................

podpis

Príloha D k súťažným podkladom

Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ/lia

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu ( právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov ( ak ide o fyzickú osobu)

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu ( právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov ( ak ide o fyzickú osobu)

udeľujú plnomocenstvo

Splnomocnencovi- lídrovi skupiny dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu ( právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov ( ak ide o fyzickú osobu)

Na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní:

„RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj počas plnenia zmluvy, a to v pozícií lídra skupiny dodávateľov.

V.......................................dňa..................                            ...............................................................

Podpis splnomocniteľa

V.......................................dňa..................                            ...............................................................

Podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam:

V.......................................dňa..................                            ...............................................................

Podpis splnomocniteľ

Príloha E k súťažným podkladom a k zmluve

Tabuľka návrhov na plnenie kritérií

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky, ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky

- Zároveň k tabuľke návrhov na plnenie kritéria uchádzač predkladá aj Vlastný podrobný položkovitý  rozpočet v zložení:  MJ, suma bez DPH za MJ, sadzba DPH, suma s DPH za MJ/.

Obchodné meno a sídlo uchádzača: ......................................................................................

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:  „RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	               (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		(vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                           (vyplní uchádzač)

| Kritérium | Cena v € bez DPH/ | Sadzba DPH | Cena v € s DPH/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov/výrobca/model: |  |  |  |
| Cena celkom za celý predmet zákazky |  |  |  |

Cena za predmet zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne dodanie predmetu zákazky.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

V ..............................................	dňa .....................................

......................................................

(meno, priezvisko a funkcia 								                   oprávnenej osoby uchádzača )

Poznámka:

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

( v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha F  k súťažným podkladom

Povinná funkcionalita predmetu obstarávania

Verejný obstarávateľ spracoval podrobnejšie špecifikáciu povinnej funkčnosti , kde uvedené požiadavky budú predmetom obstarávania v nasledovnom postupe verejného obstarávania nadlimitná zákazka – verejná súťaž.

Akákoľvek absencia funkcionalít (bez ohľadu na dôvod absencie) alebo ich častí bude považovaná za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky s následkom vylúčenia ponuky uchádzača.

Vysvetlivky:

- Ponúkaná hodnota : Áno - ak hodnota systému je rovnaká s nami požadovanou hodnotou.

- Pre každú špecifikovanú požiadavku je možná iba jedna odpoveď.

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky  - verejná súťaž .

Predmet zákazky:  „RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

Predvádzacie zariadenie :     ANO / NIE  (nehodiace sa prečiarknite )

Pri predložení ponuky na predvádzacie zariadenie  požadujeme 3D zobrazenie a funkcionality súvisiace s kategóriou 7.

Verejný obstarávateľ:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43, 012 07  Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	              (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		               (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                                 (vyplní uchádzač)

Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít RTG prístroja

| Kategória č.6 RTG mobilný prístroj s C-ramenom s detektorom 26x26 cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predvádzacie zariadenie : ANO / NIE (nehodiace sa prečiarknite ) (Vyplní uchádzač) |  |  |  |  |
| Technická špecifikácia RTG prístroja | Jednotka | Kritérium verejného obstarávateľa | Hodnoty ponúkané uchádzačom (Vyplní uchádzač) | Splnil /Nesplnil (Vyplní verejný obstarávateľ ) |
| Technické parametre pre detektor RTG žiarenia | x | x | x | x |
| Typ prístroja - RTG prístroj mobilný s C-ramenom |  | áno |  |  |
| Typ detektoru |  | CMOS |  |  |
| Typ scintilátora |  | CsI |  |  |
| Veľkosť aktívneho poľa | cm | min. 26 x 26 cm |  |  |
| Rozlíšenie matrice | pixel | min. 1500 px x 1400 px |  |  |
| Rozlíšenie – veľkosť bodu | μm | max. 198 μm |  |  |
| Rozlíšenie – hĺbka zobrazenia | bit | 16 bit |  |  |
| Maximálne rozlíšenie obrazu v lp/mm bez zväčšenia | lp/mm | min. 1,8 lp/mm |  |  |
| Maximálne rozlíšenie kvality obrazu pri maximálnom zväčšení | lp/mm | min. 2,6 lp/mm |  |  |
| Laserový zameriavač integrovaný na detektore |  | áno |  |  |
| Technické parametre pre generátor |  |  |  |  |
| Vysokofrekvenčný generátor riadený mikroprocesorom |  | áno |  |  |
| Maximálny výkon generátora | kW | min. 12 kW |  |  |
| Rozsah napätia na RTG - žiariči | kV | 40-120 kV |  |  |
| Rozsah skiaskopie v mA | mA | min. 3-10 mA |  |  |
| Rozsah prúdu pri pulznej skiaskopii | mA | min. 3-28 mA |  |  |
| Počet pulzov pri pulznej skiaskopii (voliteľná frekvencia) | pulz/s | min. 4-25 pulz/s |  |  |
| Automatická regulácia dávkového príkonu pri skiaskopii |  | áno |  |  |
| Digital radiography - max. prúd | mA | min. 120 mA |  |  |
| Technické parametre pre röntgentku |  |  |  |  |
| Veľkosť malého ohniska | mm | 0,3 mm |  |  |
| Veľkosť veľkého ohniska | mm | max. 0,6 mm |  |  |
| Tepelná kapacita anódy | kHU | min. 300 kHU |  |  |
| Aktívne chladenie žiariča |  | áno |  |  |
| Chladiaca kapacita anódy | kHU/min | min. 85 kHU/min |  |  |
| Röntgentka s rotačnou anódou |  | áno |  |  |
| Tepelná kapacita RTG žiariča | MHU | min. 1,5 MHU |  |  |
| Tepelná kapacita RTG žiariča pri aktívnom chladení | MHU | min. 5,0 MHU |  |  |
| Technické parametre pre clony - primárne/sekundárne | x | x | x | x |
| Clona - motorická štrbinová |  | áno |  |  |
| Technické parametre pre kolimátor | x | x | x | x |
| Virtuálny kolimátor |  | áno |  |  |
| Technické parametre pre C-rameno | x | x | x | x |
| Hĺbka C-ramena | cm | min. 67 cm |  |  |
| Voľný priestor medzi žiaričom a detektorom | cm | min. 77 cm |  |  |
| Orbitálny pohyb C-ramena | stupne | rozsah v stupňoch v zmysle min. +40/-90 stupňov |  |  |
| Orbitálny pohyb C-ramena | stupne | celkový v stupňoch min.145 stupňov |  |  |
| Angulačný pohyb | stupne | rozsah v stupňoch v zmysle min. +180/-180 stupňov |  |  |
| Angulačný pohyb | stupne | celkový v stupňoch min. 360 stupňov |  |  |
| Hmotnosť C-ramena | kg | max. 410 kg |  |  |
| C-rameno - žiarenie zapínateľné ručným spínačom |  | áno |  |  |
| C-rameno - žiarenie zapínateľné nožným spínačom (skiaskopia/ukladanie obrazových dát do pamäte) |  | áno |  |  |
| Vertikálny zdvih C-ramena | cm | min. 42 cm |  |  |
| Farebný LCD displej na tele C-ramena pre nastavenie expozícií |  | áno |  |  |
| Akvizičná stanica - vozík s monitormi | x | x | x | x |
| C-rameno - samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi alebo s 1 ks TFT monitoru |  | áno |  |  |
| Uhlopriečky monitorov/monitoru | palce | min. 2x19 palcov alebo min. 1x32 palcov |  |  |
| Jas obrazovky | cd/m2 | min. 500 cd/m2 |  |  |
| Kapacita pamäte v DICOM formáte | počet | min. 40 000 obrázkov |  |  |
| Funkcia merania vzdialenosti a uhlov v 2D zobrazení |  | áno |  |  |
| Postprocessing obrazu (zoom, rotácia, potlačenie šumu, autokontrast, inverzia, reverzia) |  | áno |  |  |
| Komunikácia s PACS a výstupné rozhranie | x | x | x | x |
| Rozhranie pre DICOM 3.0 |  | áno |  |  |
| Podporované DICOM formáty (Storage, Send, Query/Retrieve, Worklist s MPPS, DICOM Dose report) |  | áno |  |  |
| Komunikácia s PACS prostredníctvom LAN |  | áno |  |  |
| Komunikácia s PACS prostredníctvom Wifi LAN |  | áno |  |  |
| Klinická aplikácia - SW | x | x | x | x |
| Vaskulár/Angio |  | áno |  |  |
| Chirurgia |  | áno |  |  |
| Urológia |  | áno |  |  |
| Voliteľné anatomické režimy: skelet/končatiny/hrudník/srdce/brucho/trup/soft/protokoly pre špeciálne módy (pediatrický pacient) |  | áno |  |  |
| Technické parametre - ostatné | x | x | x | x |
| Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) |  | áno |  |  |
| Pokročilé funkcie - reducia kovových artefaktov (eliminácia kovov - metal correction) |  | áno |  |  |
| Možnosť zastavenia regulácie dávkového príkonu |  | áno |  |  |
| Pokročilé funkcie - automaticke nastavenie kontrastu a jasu |  | áno |  |  |
| Export dát na USB |  | áno |  |  |
| Detection Quantum Efficiency - DQE pri 0 lp/mm | % | min. 70 % |  |  |
| Vyberateľná antirozptylová mriežka |  | áno |  |  |
| CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom |  | áno |  |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja |  | áno |  |  |
| Súlad s ustanovením § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods.4 vyhlášky MZ SR č.340/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.101/2018 Z.z |  | áno |  |  |
| Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. |  | áno |  |  |
| II. Záručný a pozáručný servis RTG prístroja |  |  |  |  |
| Záručná doba | x | x | x | x |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno | áno |  |  |

Predmetom dodávky môže byť aj  predvádzacie zariadenie r.v. max 2019, ale uvedené platí pre zariadenie zaradené podľa špecifikácie MZ SR do kategórie 7. V prípade ak uchádzač ponúka predvádzacie zariadenie uvedie túto informáciu do Tabuľky : Povinná funkcionalita predmetu obstarávania , Predvádzacie zariadenie :     ANO / NIE  (nechodiace sa prečiarknite )

Pri predložení ponuky na predvádzacie zariadenie  požadujeme 3D zobrazenie a funkcionality súvisiace s kategóriou 7.

Príloha G k súťažným podkladom

Zoznam dôverných informácii

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno

Adresa spoločnosti

IČO

[Doplniť obchodné meno uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky

„RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

vyhláseného verejným obstarávateľom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.201X pod číslom XX týmto

vyhlasujem, že predložená ponuka

- neobsahuje žiadne dôverné informácie.*

- obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“.*

- obsahuje nasledovné dôverné informácie:*

| P.č. | Názov dokumentu | Strana ponuky |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Príloha H k súťažným podkladom

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Titul:

Meno a priezvisko:

narod.:

Adresa trvalého pobytu:

Dole podpísaná/podpísaný .............................................................................. udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)  Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania:

„RTG mobilný prístroj s C ramenom s plochým detektorom“

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

V ................................, dňa .....................